## 의료·생체 레퍼런스
의료·생체신호 IRT 레퍼런스 (논문 사용 카메라 + 취득 표준 + 모듈 적합성)
출처: Sensors 2021,21,7777 비접촉 생체측정 systematic review(Table 2·3) + IRT 취득표준 프로토콜(PMC8712241). 리즈닝: 의료용은 절대정확도보다 NETD가 핵심(<50mK 권장) / RR·HR은 온도"변화" 검출이라 FPS(≥8.7, 권장 25~60) 중요 / 320×240가 의료 RR·HR 주력 해상도. ‘대응 후보·적합성’은 USB 모듈 시트와 매핑한 추론.
구분(해상도대) | 제조사 | 모델(논문 사용) | 해상도 | NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | 온도정확도 | FPS(논문) | 파장(µm) | 측정 대상 | 논문(저자) | 검증/결과 | 표 USB모듈 대응 후보 | 적합성 메모 (리즈닝)
■ 160×120 (표 범위 밖·저해상 참고)
160×120 | Teledyne FLIR | Lepton 3.5 | 160×120 | <50mK | ±5°C | 8.7 FPS | 8–14 | 호흡(RR)·체온 | Scebba(무호흡)·Lewicki(체온) | RMSE 1.17 bpm | (표 미수록·저해상) | 저해상·저FPS → 단독 측정엔 부족, 보조/저가 PoC용
■ 256×192 (리뷰 미수록 → 신규 후보 추론)
256×192 | InfiRay/Topdon | P2 Pro / Tiny1-C | 256×192 | ≤40mK | ±2°C | 25 Hz | 8–14 | RR·HR·체온(추론) | (2021 리뷰엔 없음) | — (신생) | Tiny1-C·Mini2-256 | NETD<50mK·25Hz·±2°C 충족 → 의료 PoC 충분. 임베디드(저가) 강점, 인용은 아직 적음
■ 320×240 (의료 RR·HR 주력)
320×240 | Teledyne FLIR | A325 | 320×240 | <50mK | ±5°C | 60 FPS | 7–13.5 | RR·HR | Jagadev·Mutlu·Negishi | 민감도 97–99% | Boson 320(60Hz)·InfiRay(25Hz) | ★주력. 60FPS 활용 → 高FPS 모듈 권장. Seek Mosaic(<9Hz)은 RR엔 빠듯
320×240 | Teledyne FLIR | A315 | 320×240 | <50mK | ±2°C | 60 FPS | 7.5–13 | RR·HR | Negishi 외 | RMSE 1.13–2.52 RPM | Boson 320·InfiRay | 동일 — ROI 추적 위해 25FPS↑ 권장
320×240 | Teledyne FLIR | Thermovision A40M | 320×240 | <50mK | ±2°C | 60 FPS | 7–13.5 | RR | Goldman | ICC 0.978 | Boson 320 | 구형 장비 — 현행 대체 가능
320×240 | Teledyne FLIR | T430sc | 320×240 | <30mK | ±2°C | 12 FPS | 7.5–13 | RR·체온 | Kim | — | Optris(저NETD) | 저NETD(30mK) 강점, FPS 낮음
320×240 | Seek Thermal | Compact PRO | 320×240 | <70mK | — | >15 FPS | 7.5–14 | RR·움직임 | Jakkaew | RMSE 1.82 bpm | Seek Mosaic 320×240 | 저가 동일계열. NETD 다소 높음(70mK)
320×240 | Mobotix | M16 TR | 336×252 | <50mK | ±10°C | 9 FPS | 7.5–13 | 체온(자동보정) | Rao | 자동 온도보정 | Boson 320×256 | RGB+LWIR 융합·블랙바디 보정 사례
■ 384×288 (382×288)
384×288 | Teledyne FLIR | P384-20 | 384×288 | <50mK | ±2°C | 50 FPS | 8–14 | 체온(보정) | Pan | 보정변수 적용 | InfiRay Mini2-384 | 체온 정량 → 보정 알고리즘 병행
384×288 | Optris | PI 450i | 382×288 | <75mK | ±2°C | 80 FPS(USB 4FPS) | 8–14 | RR(YOLOv4) | Lyra | MAE 2.69–2.79 bpm | ★표의 PI 450i 직접 동일 | USB+딥러닝(YOLOv4) 실사례. USB는 4FPS 제약 유의
■ 640×480
640×480 | Magnity | MAG 62 | 640×480 | <60mK | ±2°C | 50 FPS | 7.5–14 | RR·HR | Chen·Hu·Hu | RMSE 0.71, 정확도 98% | Optris Xi640/PI640i·Boson640 | 고해상 ROI 다점 측정. 다수 인용
640×480 | Teledyne FLIR | FLIR-A (640) | 640×480 | — | — | 60 FPS | — | RR | Bennet | — | Boson 640·Xi 640 | 고해상+高FPS 조합
■ 1024×768 (고급·표 범위 밖)
1024×768 | InfraTec | VarioCAM HD 820S | 1024×768 | <55mK | ±1°C | 30 FPS | 7.5–14 | 영아 RR | Pereira | RMSE 0.31 bpm | (상위급·표 밖) | 최고 정확도(±1°C) 연구급 — 비용↑
■ 취득 표준 기준 장비 (프로토콜)
취득 | Teledyne FLIR | T650SC | 640×480 | <30mK | ±1°C | — | 7.5–14 | 표준 취득 프로토콜 | PMC8712241 | — | — | 의료 IRT 표준화 절차의 기준 카메라
▣ 의료 적합성 기준 (리즈닝 요약)
1) NETD: 의료용은 <50mK 권장(원문 [35]). RR·HR은 절대온도보다 미세 변화 검출 → NETD가 정확도보다 결정적. → 모듈 중 InfiRay(≤40mK)·Boson+(≤20mK)·Optris PI(25~40mK)가 의료급.
2) FPS: RR(분당 호흡)·HR은 시간변화 신호 → 표본화율(FPS) 중요. 문헌 다수 25~60FPS. → Seek Mosaic(<9Hz)·Optris USB(4~32Hz)는 FPS 제약 확인 필수, Boson(60Hz)·InfiRay(25Hz) 유리.
3) 해상도: 320×240가 의료 RR·HR 주력(ROI=코·입·얼굴 추적에 충분). 체온 정량은 384~640급·보정 알고리즘 병행이 유리.
4) 정합성: RGB+LWIR 융합(Mobotix 사례)·블랙바디 기준 보정으로 체온 정확도 개선. 임베디드라면 듀얼센서(Hadron) 또는 별도 RGB 결합 고려.
▣ 취득 표준 프로토콜 (PMC8712241 / FLIR T650SC 기준)
· 실내온도 18–23°C 유지, 피험자 순응(acclimatization) ≥15분(권장) — 체온 평형 확보로 결과 왜곡 방지.
· 소프트웨어 설정값: 방사율(emissivity)·반사온도·환경온도·상대습도·팔레트를 사전 고정.
· 피험자 준비: 측정부 의복·장신구 제거 후 순응. 카메라 거리/각도 일관 유지(ROI 재현성).
· 시사점: 모듈 선정 시 radiometric(절대온도)+파라미터 설정 가능 여부 필수 → 비-radiometric(영상 only) 모듈은 의료 정량측정 부적합.
Note on H4: (8~14 μm): 일반적인 산업용, 연구용 열화상 카메라는 대부분 LWIR(장파장 적외선)이라고 부르는 8 ~ 14 μm (또는 7.5 ~ 13.5 μm) 대역의 파장 특수한 목적(가스 탐지, 초고온 용광로 측정 등)을 위한 카메라는 MWIR(중파장, 3~5 μm)이나 SWIR(단파장, 0.9~1.7 μm) 대역
https://medthermsc.com/what-is-thermography/the-5-key-components-to-quality-thermography/

## 모듈
모듈 (USB OEM Cores / Modules)
대상 해상도: 256×192·320×240·320×256·384×288·640×480(/512) / 인터페이스=USB(UVC·USB3 Vision·벤더 SDK)만 선별 / 메인 정렬=해상도 / 의존성: 셀 색상(초록=없음·주황=부분·빨강=있음) / 640은 Optris=640×480, FLIR·中=640×512(네이티브) / Raw Data=디지털 출력 포맷(RAW/Y16/AGC/telemetry), Raw Meas.=추출 가능 측정값·온도범위 / 수출규제로 60Hz급은 국외 출하 시 <9Hz 기본 (2026-06-19) / [추가] Jetson·RPi 호환: ✓=지원 확인, △=USB 동작하나 SDK/드라이버·raw포맷·USB3 대역폭 확인 필요.
구분(의존성) | 브랜드 | 모델(공식명) | 해상도 | Pixel pitch | NETD | Frame rate | 인터페이스 | 의존성(SDK·SW) | 가격대(대략) | 국내 수급 | 용도 / 비고 | 공식/참고 링크 | Raw Data 출력 (포맷·비트심도) | Raw Meas. (추출 가능 측정값·범위) | Jetson 호환 | RPi 호환
■ 256×192
있음 | InfiRay | Tiny1-C | 256×192 | 12μm | ≤40mK(감도17mK) | 25Hz | USB-UVC (IRay SDK) | 있음 | ~$200–350 | 원활 | 보급 라디오메트릭(16bit/14bit raw) | 바로가기 | RAW14/RAW10 · 16-bit radiometric(Y16) · YUV422(8-bit AGC) · telemetry(FPA온도·상태) | 픽셀별 온도, Min/Max/Avg/Spot/ROI · −15~150 & 50~550°C · ±2°C/±2% | ✓ SDK ARM64·UVC | ✓ SDK ARM·커뮤니티 다수
있음 | InfiRay | Mini2-256 | 256×192 | 12μm | ≤40mK | 25/50Hz(수출<9Hz) | USB/MIPI (IRay SDK) | 있음 | ~$200–350 | 원활 | 소형 OEM(드론·핸드헬드) | 바로가기 | 16-bit radiometric(Y16) · YUV422 video · raw signal · telemetry | 픽셀별 온도, ROI 통계 · −20~150 / 0~550°C · ±2°C/±2% | ✓ SDK Jetson 지원 | ✓ USB·SDK ARM
부분 | InfiRay | T2L (UVC 모듈) | 256×192 | 12μm | ~40mK | 25Hz | USB-UVC | 부분 | ~$150–400 | 원활(보급) | 영상만 표준(UVC), 라디오메트릭은 SDK | 바로가기 | YUV422(8-bit AGC, UVC 표준) 기본 · Y16 16-bit radiometric은 IRay SDK | (SDK 모드) 픽셀별 온도 · 영상-only(UVC)는 측정 불가 | ✓ UVC(V4L2) | ✓ UVC 영상(radiometric은 SDK)
있음 | Raytron (中) | WN2-256 | 256×192 | 12μm | ≤40mK | 25Hz | USB/MIPI/BT.656 (Raytron SDK) | 있음 | ~$150–300 | 원활(중국 직구/대리점) | ISP 내장 소형 OEM | 바로가기 | YUV/BT.656 video(ISP 내장) · 14/16-bit raw temp(Y16) · telemetry | 픽셀별 온도, ROI · −20~150/550°C · ±2°C/±2% | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의 | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의
있음 | GST (中) | TIMO256 | 256×192 | 12μm | ≤40mK | 25Hz | USB/MIPI (GST SDK) | 있음 | ~$150–300 | 원활(중국 직구/대리점) | 초소형 미니어처 모듈 | 바로가기 | digital video(BT.656/USB) · 14-bit radiometric(Y16) · telemetry | 픽셀별 온도, ROI · −20~150/450°C · ±2°C/±2% | △ USB OK·GST SDK 문의 | △ USB OK·GST SDK 문의
있음 | GST (中) | iLC212 | 256×192 | 12μm | ≤50mK | 25Hz | USB/BT.656 (GST SDK) | 있음 | ~$150–300 | 원활(중국 직구/대리점) | 저가 라디오메트릭(-20~150°C) | 바로가기 | BT.656/USB video · 14-bit radiometric(Y16) | 픽셀별 온도 · −20~150°C · ±2°C/±2% | △ USB OK·GST SDK 문의 | △ USB OK·GST SDK 문의
■ 320×240
있음 | Seek Thermal | Mosaic Core 320×240 (S304SP) | 320×240 | 12μm | ≤70mK | <9Hz | USB (Seek SDK) | 있음 | ~$300–400 | 보통(직구/DigiKey) | 듀얼게인 저가 OEM | 바로가기 | Thermography 프레임(16-bit per-pixel) · raw ADC 프레임 · 8-bit AGC 영상 (Seek SDK: NUC·gain·thermography) | 픽셀별 온도, Center-spot(중앙36px 평균), emissivity 조정 · ≈−40~330°C | ✓ Seek SDK Linux | ✓ seekcamera-python·커뮤니티
없음(표준) | Workswell·Exosens(Xenics) | GenICam IR (USB3 Vision) | 320×240~640×512 | 12/17μm | ~50mK | ~60Hz | USB3 Vision·GenICam | 없음(표준) | ~$5,000–15,000 | 보통(B2B) | 머신비전 통합(범용 SW, SDK 비종속) | 바로가기 | RAW16/Mono16(radiometric counts) · Mono8 · GenICam PixelFormat · NUC table | 픽셀별 온도(radiometric 모델), ROI · 모델별 온도범위 | ✓ USB3·Aravis/GenICam | △ RPi4/5 USB3 필요·대역폭
■ 320×256
부분 | Teledyne FLIR | Boson 320 | 320×256 | 12μm | <50mK | 60Hz/9Hz | USB-UVC (Boson SDK) | 부분 | ~$1,000–1,500 | 보통(Mako/직구) | OEM 중급(영상 UVC, 16bit·제어는 SDK) | 바로가기 | Y16(pre-AGC 16-bit raw counts, UVC) · I420(8-bit AGC) · telemetry row · TLinear(R-버전) | (Boson-R) 픽셀별 온도(TLinear) · ±5°C/±5% · 非R은 counts만(측정 X) | ✓ GStreamer/DeepStream | △ 8-bit OK·Y16 raw V4L2 이슈
부분 | Teledyne FLIR | Boson+ 320 | 320×256 | 12μm | ≤20mK | 60Hz/9Hz | USB-UVC (Boson SDK) | 부분 | ~$1,500–2,500 | 보통(Mako/직구) | 고감도 OEM(최저 NETD) | 바로가기 | Y16(16-bit raw counts, UVC) · I420(8-bit AGC) · telemetry · TLinear(R) | (R) 픽셀별 온도(TLinear) · ±5°C/±5% · ≤20mK 고감도 | ✓ GStreamer/DeepStream | △ 8-bit OK·Y16 raw V4L2 이슈
■ 384×288
있음 | InfiRay (中) | Mini2-384 | 384×288 | 12μm | ≤40mK | 25/50Hz(수출<9Hz) | USB/MIPI (IRay SDK) | 있음 | ~$400–600 | 원활 | 중급 OEM(경량 통합) | 바로가기 | 16-bit radiometric(Y16) · YUV422 video · raw signal · telemetry | 픽셀별 온도, ROI 통계 · −20~150 / 0~550°C · ±2°C/±2% | ✓ SDK Jetson 지원 | ✓ USB·SDK ARM
있음 | Raytron (中) | WN2-384 | 384×288 | 12μm | ≤40mK | 25Hz | USB/MIPI/BT.656 (Raytron SDK) | 있음 | ~$300–500 | 원활(중국 직구/대리점) | ISP 내장 중급 OEM | 바로가기 | YUV/BT.656 video(ISP 내장) · 14/16-bit raw temp(Y16) · telemetry | 픽셀별 온도, ROI · −20~150/550°C · ±2°C/±2% | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의 | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의
있음 | Optris | PI 450i | 382×288 | 17μm | 40mK | 80Hz (USB) | USB (PIX Connect/libirimager) | 있음 | ~$5,000–7,000 | 보통(국내 대리점) | 고속 80Hz 정밀(연구·공정), ≈384×288 | 바로가기 | 픽셀별 온도(완전 radiometric, libirimager) · raw ADC · PIF/디지털 출력 | 픽셀별 온도, Min/Max/Avg/ROI/line profile · −20~900°C · ±2°C/±2% · 80Hz | ✓ libirimager Linux-ARM | △ libirimager ARM(공식 확인)
■ 640×480 / 640×512
부분 | Teledyne FLIR | Boson+ 640 | 640×512 | 12μm | ≤20mK | 60Hz/9Hz | USB-UVC (Boson SDK) | 부분 | ~$2,500–3,500 | 보통(Mako/직구) | 고감도 OEM(최저 NETD) | 바로가기 | Y16(16-bit raw counts, UVC) · I420(8-bit AGC) · telemetry(514행) · TLinear(R) | (R) 픽셀별 온도(TLinear) · ±5°C/±5% · ≤20mK 최저 NETD | ✓ 드론 AI 표준 페어링 | △ Y16 raw 제약·USB3 RPi4/5
부분 | Teledyne FLIR | Boson 640 | 640×512 | 12μm | <50mK | 60Hz/9Hz | USB-UVC (Boson SDK) | 부분 | ~$2,000–3,000 | 보통(Mako/직구) | OEM 표준 고해상 | 바로가기 | Y16(16-bit raw counts, UVC) · I420(8-bit AGC) · telemetry(514행) · TLinear(R) | (R) 픽셀별 온도(TLinear) · ±5°C/±5% | ✓ GStreamer/DeepStream | △ Y16 raw 제약·USB3 RPi4/5
부분 | Teledyne FLIR | Hadron 640R | 640×512 | 12μm | ≤50mK | 60Hz/9Hz | USB-UVC (Boson SDK) | 부분 | ~$3,000–4,500 | 보통(Mako 한국총판) | 드론 듀얼센서(IR+가시광 64MP) | 바로가기 | Boson+ Y16/AGC/telemetry/TLinear · + 가시광 64MP RGB 스트림 | (R) 픽셀별 온도 + RGB 융합 · ±5°C/±5% | ✓ 드론 AI 표준 | △ 듀얼스트림 대역폭 부담
있음 | InfiRay (中) | Mini2-640 (Mini640) | 640×512 | 12μm | ≤40mK | 25/50Hz(수출<9Hz) | USB/MIPI (IRay SDK) | 있음 | ~$700–1,200 | 원활 | 고해상 경량 OEM(UAV) | 바로가기 | 16-bit radiometric(Y16) · YUV422 video · raw signal · telemetry | 픽셀별 온도, ROI 통계 · −20~150 / 0~550°C · ±2°C/±2% | ✓ SDK Jetson 지원 | ✓ USB(대역폭 RPi4/5)
있음 | Raytron (中) | WN2-640 | 640×512 | 12μm | ≤40mK | 25/50Hz | USB/MIPI/BT.656 (Raytron SDK) | 있음 | ~$700–1,200 | 원활(중국 직구/대리점) | ISP 내장 고해상 OEM | 바로가기 | YUV/BT.656 video(ISP 내장) · 14/16-bit raw temp(Y16) · telemetry | 픽셀별 온도, ROI · −20~150/550°C · ±2°C/±2% | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의 | △ USB OK·SDK ARM 벤더문의
있음 | Optris | Xi 640 | 640×480 | 17μm | 80mK | 32Hz (USB2.0) | USB (PIX Connect/libirimager) | 있음 | ~$4,000–6,000 | 보통(국내 대리점) | 임베디드 정밀 측정(-20~900°C) | 바로가기 | 픽셀별 온도(libirimager) · raw ADC · 디지털 출력 | 픽셀별 온도, ROI/line profile · −20~900°C · ±2°C/±2% · 80mK | ✓ libirimager Linux-ARM | △ libirimager ARM(공식 확인)
있음 | Optris | PI 640i | 640×480 | 17μm | 25mK | 32Hz (125Hz 서브) | USB (PIX Connect/libirimager) | 있음 | ~$8,000–10,000 | 보통(국내 대리점) | 최저 NETD 정밀 측정 | 바로가기 | 픽셀별 온도(libirimager) · raw ADC | 픽셀별 온도, ROI/line profile · −20~900°C · ±2°C/±2% · 25mK(최저) | ✓ libirimager Linux-ARM | △ libirimager ARM(공식 확인)